潔沛企業有限公司

量測資源管理程序

文件編號：MP-05

制定日期：2025/07/01

版    本：1.0版

| 核 准 | 審 核 | 製 訂 |
| --- | --- | --- |

| 文件修訂明細表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 版次 | 修 訂 內 容 | 修訂者 |
| 2025.07.01 | 1.0 | 新訂 | 程鼎智 |

- 目的：確保檢驗、量測與試驗等資源，均能予以有效管制、校正與維護。

- 範圍：凡用於檢驗，量測與試驗等資源均適用。

- 權責：

  - 檢測儀器之登錄、建檔；校正作業之規劃，執行及校正失效之儀器處理：

- 品管課。

  - 年度校正計劃之核准：管理部

- 定義：

  - 免校正：

    - 凡不用於產品品質之量測，僅限於取值、修護或研究參考等用者。

    - 凡製造設備上之儀表，可用「產品檢驗」之回饋方式驗證者。

    - 不具有量測再現性者，如：化學試紙，標準液等。

- 作業內容：

  - 建檔管理：

    - 品管課須針對公司內使用於檢測，量測與試驗之設備(簡稱量規儀器)，按本公司編號原則(見附件 8.2)加以編號管理。

    - 所有量規儀器均需建立「量規儀器履歷表」，「內校指導書」（自行校正者），並納入「量規儀器一覽表 」管制。

    - 校正類別：品管課得考量本身校驗能力及追溯國家標準等要求，將量規儀器校正區分以下三類：

      - 免校正：如定義4.1所述，可以免校正，並貼「免校正」標示(附件8.2)。

      - 內校：需校正，而本公司又有能力自行執行校正者。

5.1.3.3    外校：本公司無法自行執行校正之儀器，得委託經CNLA認證合格之校正實驗室代行校正。

    - 部份校驗若無法追溯時，則應將其「校正基準」予以書面化，以作為建立「標準校正作業」之依據。

    - 校正週期：依量規儀器之使用頻率規定校正週期。

    - 新購儀器，如可取得原廠提供之保證書、出廠檢測報告或校正報告，

可免除第一次校正。

  - 年度校正計劃之擬定／核准：需接受校正之量規儀器，由品管課於每年年底制訂次年度「年度校正計劃表」，經管理部主管核准後，依規畫執行。

  - 催校：

    - 品管課依「年度校正計劃表」應在有效期間到期前，跟催使用單位送回校正。

    - 因其他情況致使量規儀器超出校正期限，而仍未安排內校或外校時，則由品管課貼上 「暫停使用」標籤 (附件8.1)限制使用，並儘速安排內校或外校。

  - 校正執行：

    - 外校：

      - 安排外校之量規儀器，由品管課統籌安排，洽商適當機構送

校，並索取「校正報告」。

      - 選擇送校時，需留意量規儀器之裝箱，搬運等條件，以不損

及量規儀器為主。

    - 內校：由合格之儀校人員（見5.7）依據量規儀器「內校指導書」進

行內校作業，並記錄校正結果於量規儀器「校正報告書」。

  - 結果判定：校正後之量規儀器，由品管課依據「校正報告」之結果和該儀器「量規儀器履歷表」中之允許誤差值(依量規儀器使用手冊所示之公差或本公司實際使用允差訂定)，進行合格或不合格之判定，並在內外校之 [校正報告書]上簽核。

  - 標示：

5.6.1 校正合格之量規儀器，由品管課將結果登錄於「量規儀器履歷表」上，並標示「校正合格」標籤(附件8.1)於量規儀器上，若量規儀器太小時，則標於外盒上。

5.6.2 校正不合格時，依下列方式處理：貼上「暫停使用」標籤 (附件8.1)，再予以修理，修妥後須再補行校正，並登錄結果於「量規儀器履歷表」上。

  - 儀校人員資格：量規儀器內校執行人員及管理人員均須受過相關訓練，方得

擔任之，依「人力資源及訓練管理程序」之規定執行。

  - 本程序之相關記錄，由品管課依「文件化資訊管制程序」予以建檔保存管理。

- 相關文件：

- 6.1人力資源及訓練管理程序

- 6.2文件化資訊管制程序

- 使用表單：

- 7.1 量規儀器一覽表

- 7.2 量規儀器履歷表

- 7.3 年度校正計劃表

7.4 校正報告書

- 附件：

  - 校驗使用之標籤

  - 量規儀器編號原則

附件 8.1校正使用之標籤

1. 校正合格標籤　　　　　　　　　　　　　　　  2. 暫停使用標籤

校正合格                                             暫停使用

儀器編號：                                    儀器編號 ﹕

儀器名稱 :                                    儀器名稱 ﹕

校正日期 ﹕                                    □不合格，□損壞，□逾期未校正

下次校正日期 ﹕                                判定日期 ﹕

3. 報廢標籤                                    4. 免校正標籤

報廢                                            免校正

儀器編號 ﹕                                    儀器編號 ﹕

儀器名稱 ﹕                                    儀器名稱 ﹕

報廢日期 ﹕                                    判定日期：

附件8.2量規儀器編號原則

D

序號

類別